DS一21B型粉尘采样器，先进的贴片技术取代传统的插件电路，仪器不仅增大了定时范围而且大大调高了采样稳定性是双气路采样器中性价比最高的仪器之一，可以进行平行采样。平行采样距离为10cm，符合空气采样的规范要求。该仪器特点为流量大，并且稳定，可用于采集全尘及可吸入尘。该仪器具有定时控制、时间显示、电池电压监视等功能，使用方便、可靠。本采样器可广泛适用于冶金、矿山、石化、建材等行业的空气质量监测。

1.主要技术参数

采样流量     3－25L/min（双路）

流量计精度   2.5级

抽气负压     ≥1800Pa

定时范围     l－99小时（按秒计时）

定时精度     ±0.1%

供电电源     12VDC(内置镉镍电池组或外挂电池组)

采样时间     ＞3小时

充电器输入电压     220V/50HZ

充电恒定电流       400mA

2.工作原理

采样器由采样头、流量计、抽气泵和控制电路组成。空气中的粉尘在抽气泵的作用下被粉尘滤膜捕获。流量计和定时器设定了采样流量和时间，滤膜增重由天平称出，从而计算出粉尘浓度。

3、仪器成套性

1. 采样仪主机     1台

2. 采样头         2个

3. 采样夹         2个

4. 滤膜           2盒

5. 电源线         1根

6. 三脚架         1个

7. 说明书         1份

8. 合格证         1份

9. 保修卡         1份

10.铝合金包装箱   1只