[image: image1.png]=Bzs

Isil7.com



                                                       诚信为本   信誉至上

[image: image1.png]                                                          
LS-408H恒温恒湿试验箱

一、恒温恒湿试验箱的用途：

该设备主要是针对于电工、电子产品，塑胶材料、纸品印刷、金属、原器件及其它材料在高温、低温、湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求，在低温、高温、高温高湿条件下，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

二、恒温恒湿试验箱的结构特征：

1、内壁：进口SUS304不锈钢

2、外壳：冷轧板静电喷涂
3、保温材料：硬质聚氨脂发泡或超细玻璃棉，具有保温性能良好等特点
4、密封：进口硅胶密封条
5、控温湿方式：BTHC平衡调温调湿
6、温湿度调节仪：韩国智能数显TIMI-880控制器
7、加热：不锈钢翅片空气加热
8、加湿：浅槽蒸汽加湿
9、冷机：原装进口全封闭压缩机，机械式单级制冷或复迭低温回路系统
10、设备供水净化器
11、上电自动进水
12、对流系统：空调专用电机定制铝风叶
13、设备运行定时功能

14、箱门中央设450×300×40㎜真空层观察窗，并配有视窗灯

15、全自动控制与安全保护协调系统。

16、工作室尺寸(mm):600*850*800
17、外形尺寸(mm)：1320*1320*2170

三、恒温恒湿试验箱是按照下列标准或其结合为依据而制造：
GB 10589-89 低温试验箱技术条件

GB 10592-89 高低温试验箱技术条件

GB10586-89 湿热试验箱技术条件

GB 11158-89 高温试验箱技术条件

GB/T5170、2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备

GB/T5170、5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备

GB2423、1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法

GB2423、2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法

GB2423、3-91电工电子产品基本试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法

GB2424、1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则

四、恒温恒湿试验箱的主要技术指标：

1、温度范围：-70℃、-60℃、-40℃、-20℃～+150℃

2、湿度范围：20%～98%RH
3、温度波动度：±0、5℃

4、温度偏差：≤2℃


5、湿度偏差：±3 %RH 
6、升降温速率：0、6～1、5℃/min

7、功率：7.0(KW)

8、电源电压：AC380V±10％ 50±0.5Hz 三相五线制
五、恒温恒湿试验箱的安全保护装置： 
1、电源超载、控制回路过载、短路保护

2、接地保护、电机过载保护 
3、超温保护
4、压缩过压、过载保护

5、为保护设备,所有报警均会自动切断电源，并发出声讯提示。

六、恒温恒湿试验箱的使用现场条件：

1、温度： 5℃~35℃ 

2、相对湿度：不大于85%RH
3、周围无强烈振动、无强烈电磁场影响

4、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质

5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射

6、周围无强烈气流，当周围空气需要强制流时，气流不应直接吹到箱体上。

7、试验箱应放置平稳，保持水平。

8、试验箱的四周应留有一定的距离，方便维修操作。

9、安装场地通风良好

10、良好接地


