IC-8630型离子色谱仪

1、用途

样品中阴离子检测：F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-、SO32-、BrO3-、ClO3-、ClO2-等阴离子分析。

2、技术优势

2.1分体式积木结构模式

分体式模式，具有良好的抗干扰性和可拓展性。并可加配紫外/可见光检测器或电化学检测器或PH、电导率模块，满足非常规样品分析，多项数据同时分析，实现一机多功能化。

2.2高灵敏电路

整机采用工业级电器元器件及先进的屏蔽技术，提高了仪器的检测灵敏度和稳定性，可满足用户多元化检测需求。

2.3自动信号采集系统

进样阀与主机电路联动，实现阀切换位置时自动识别信号，启动软件分析功能，避免人为手动操作带来的误差。

2.4流路激活系统

整机在一定时间停机状态下，定期自动启动流路冲洗各系统部件，避免管路结晶，达到保养维护目的。

2.5智能恒温系统

具有检测分析时对分离柱恒温保障，使其获得良好的分离效果；低温状态下（含关机条件）自动启动升温至适合贮存分离柱的理想温度，延长分离柱使用寿命。

3、技术参数

3.1恒温电导检测器

3.1.1电导池：peek材质，环型钝化316不锈钢电极；

3.1.2池体积≤0.8μL；

3.1.3分辨率≤0.0020ns；

3.1.4控温范围：+5℃~60℃，控温精度：±0.01℃，温度补偿：1.7%/℃；

3.1.5检测量程：0~30000μs/cm(10档可选)，输出电压-5000~5000mv；

3.1.6基线噪声：符合国标，基线漂移：符合国标；

3.2离子色谱泵

采用和世界著名液相厂家WATERS相同的并联泵输液方式，具有工作耐压值高，脉动小、稳定可靠，操作方便等特点。由于双泵头交替输液，在同样输液量的情况下，活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。

3.2.1最高工作压力：42MPa (0.001~9.999ml/min)；

3.2.2流量范围：0.001～9.999 ml/min 以0.001 ml/min步长调节流量；

3.2.3流量精准度: 0.1%

3.2.4流量重复性：RSD<0.1%

3.2.5压力线性和准确度：显示压力误差小于±0.5 MPa      (0~42MPa)；

3.2.6压力脉动：小于0.1 MPa (流量1ml/min, 压力5~10  MPa)；

3.2.7泵的密封性：压力为42 MPa, 时间为10min, 压力降小于0.5 MPa；

3.3淋洗液发生器

3.3.1.无需每天重新配置淋洗液，大大减少准备工作。

3.3.2.每次使用只需准备超纯水即可工作产生需要浓度的淋洗液。

3.3.3.可以避免人工配制的误差，保证数据的重现性和稳定性。

3.3.4.用户可以自己更换母液，成本低，效率高。

3.3.5.启动简单，容易操作，故障率低。

3.3.6.工作稳定，噪声小。

3.4在线脱气

3.4.1.原装进口脱气管，故障率低，使用寿命长。

3.4.2.小巧真空泵可抽负压达-90MPa，性能极强，脱气能力佳

3.4.3.可串联多个脱气室，能够满足更宽范围的脱气需求。

3.4.4.配备优秀的减震缓冲单元，运行时无波动，噪声小。

3.5流路系统

接头、流路均使用进口Peek材料，通用性好，能使用强酸强碱的流动相，可与有机溶剂百分百兼容，方便用户复杂样品分析，并可任意更换分离柱和适合的淋洗液。系统耐压能力提高，消除流路渗漏隐患。

3.6离子色谱柱

进口阴离子柱，满足对F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-、SO32-、BrO3-、ClO3-、ClO2-等阴离子分析。

3.7世界先进的抑制技术

连续自动再生电化学抑制器，抑制容量高，自动在线再生，寿命长、操作简单，平衡快、重复性好，无需使用任何消耗品。

3.8检测技术参数

3.8.1分离能力

一次进样同时检测分析F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-、SO32-、BrO3-、ClO3-、ClO2-等阴离子分析

3.8.2最小检测限 Cl-≤0.0005ppm、ClO2-≤0.002ppm、Br03-≤0.001ppm、ClO3-≤0.003ppm

3.8.3分析重现性（准确度）

定性重复性≤0.4%；定量重复性≤1.0%(以SO42-、Na+计)

3.9仪器线性≥ 103

3.10数据处理系统

全中/英文显示，配有电子版操作演示视屏，方便用户掌握熟悉；

支持windows98/2000/xp/win7等操作系统，可通过USB或COM传送数字信号；

具有单、双通道工作站两种模式，可以同时完成阴阳离子数据采集及处理；

操作简单，直观易懂，谱图数据智能化处理，可显示谱图、保留时间、可进行峰高、峰面积、浓度定量计算，制作校准曲线，打印谱图数据等；

谱图数据自动保存，提供数据查看，成批打印，结果汇总，运算管理等功能；

配备性能优异的24位的模数转换装置，提供高分辨率高灵敏度的检测；

- 自动进样器

4.1.全敞开式透明设计，每一个细微的机械动作均一览无余。

4.2.易损件超长使用寿命

采用宝石杆作为柱塞杆的计量泵吸液设计，其高压密封圈使用寿命超过100万次，是国际上同类型产品的使用寿命提高10-20倍，并可保证整机连续使用3至5年无需更换易损零件。

4.3.独特的进样针设计

和传统的进样针不同，该进样针采取侧孔进样的方式，进样孔不在进样孔尖头顶部，而以一个微笑孔开在侧面，可以有效防止样品瓶盖垫塑料散粒进入样品针，另外在样品针两边分别开有微孔槽，可防止抽液中产生气泡。

4.4.超强的自我保护功能

4.5.自动稀释功能

做标准曲线只需配置一个高浓度样品，设定程序自动稀释成任意不同浓度进样。标准曲线制作简单，易操作。

性能指标：

样品数量：最大2ml&times；108瓶或选配

进样方式：三种进样方式（全定量环进样，部分进样，微量进样）

进样体积：0.1ul-5ml

进样重现性：全定量环进样RSD<0.25%;

部分定量环进样RSD<0.5%（连续进样，进样量大于10ul ）；

无损耗进样RSD<0.8%(连续进样，进样量小雨5ul)

样品残留：0.05%以下

最大压力：40MPa（常规），60MPa（超高效系统）

5、 服务

培训：用户现场培训，免费培训2-3人至用户能够独立进行仪器的操作维护保养等。

质保期：提供不少于12个月的质保服务及每年门对门巡检服务。

学习班：为用户提供免费青岛培训色谱学习班。